课程设计报告

基于STM32的生化培养箱温度控制系统

课程名称：自动化专业课程设计

设计题目：生化培养箱温度控制系统设计与实现

指导教师：________

学生姓名：________

学    号：________

专    业：自动化

学    院：________

完成日期：2026年7月

# 摘  要

针对生化培养箱大惯性、大滞后的温度控制特点，设计并实现了一种基于STM32F103C8T6微控制器的温度控制系统。系统以STM32F103C8T6为核心控制器，采用DS18B20数字温度传感器实现高精度温度采集，通过BTS7960 H桥驱动模块统一控制加热片和半导体制冷片（TEC1-12706），实现冷热双向温度调节。控制算法采用位置式PID控制器，引入积分分离、微分对测量值、抗积分饱和等改进策略，有效抑制了系统超调并消除了稳态误差。利用MATLAB对被控对象进行FOPDT建模与PID参数整定，仿真结果表明系统超调量小于15%，稳态误差小于±0.3℃，满足设计指标要求。系统配备了4×3矩阵键盘与0.96寸OLED显示屏实现人机交互，并通过USART1串口实现与上位机的实时数据通信，具备温度超限蜂鸣器报警功能。此外，开发了一款基于Python Tkinter和matplotlib的上位机监控程序，可实现实时温度曲线显示、PID参数监控、在线传递函数辨识、数据导出CSV等功能。经系统调试与测试验证，该控制系统运行稳定可靠，控温精度达到±1℃，超调量小于20%，可满足生化培养箱的应用需求。

关键词：生化培养箱；STM32；温度控制；PID控制；DS18B20；MATLAB仿真

# 目  录

0 前言

1 基本理论部分

1.1 PID控制的必要性

1.2 PID控制基本原理

1.3 PID参数整定方法

2 系统总体方案设计

2.1 系统总体架构

2.2 控制策略选择

2.3 元器件选型分析

2.4 主要器件清单

3 硬件电路设计与实现

3.1 核心控制器电路

3.2 温度检测电路

3.3 BTS7960 H桥驱动电路

3.4 OLED显示电路

3.5 矩阵键盘电路

3.6 串口通信电路

3.7 电源电路

3.8 报警电路

4 软件程序设计

4.1 开发环境与工程结构

4.2 主程序流程与状态机

4.3 DS18B20温度采集驱动

4.4 PID控制算法实现

4.5 BTS7960驱动控制

4.6 OLED显示驱动

4.7 矩阵键盘扫描驱动

4.8 USART串口通信

4.9 报警逻辑

4.10 Python上位机监控程序

5 MATLAB仿真与参数整定

5.1 被控对象数学模型辨识

5.2 PID参数整定

5.3 仿真结果分析

6 系统调试与测试

6.1 硬件调试

6.2 软件调试

6.3 系统联调与结果分析

7 总结与展望

7.1 工作总结

7.2 不足与展望

参考文献

附录 核心源代码

# 0 前言

生化培养箱是医疗卫生、食品检测、农林科研、院校实验室中不可或缺的基础设备，用于培养细菌、霉菌、酵母菌等微生物，完成菌落计数、致病菌检测、水质BOD测定、种子催芽、菌种保存等实验。其核心功能是提供精准稳定的恒温环境，控温范围通常为5℃～50℃。与传统的高温干燥箱不同，生化培养箱需要在温和的温度环境下维持微生物的活性，因此对温度控制的精度、稳定性和可靠性提出了较高要求。

从控制对象特性来看，生化培养箱是一个典型的"大惯性、大滞后"系统：箱体内空气的热容量大，温度变化缓慢，从加热器开启到温度明显上升需要数分钟；同时，加热器或制冷器与温度传感器之间存在物理距离，温度变化需要时间传导，纯滞后时间可达30秒以上。传统的开关式（bang-bang）控制在这种对象上会产生较大的温度波动，无法满足控温精度要求。因此，采用先进的控制策略，设计一套高性能的生化培养箱温度控制系统，具有重要的理论意义和实际应用价值。

国内外学者对恒温箱温度控制技术进行了广泛研究。吴建清设计的高精度酿酒恒温箱系统采用PID控制结合PWM驱动的方式，实现了±0.5℃的控温精度。郭文旭等研制的便携式医用液体恒温箱采用单片机为核心，利用DS18B20传感器和半导体制冷片实现了便携式设计。杨明等对实验用恒温箱进行了数学模型建立与控制策略研究，提出了基于FOPDT模型的参数整定方法。近年来，随着微控制器技术的发展和先进控制算法的引入，恒温箱控制系统正朝着高精度、智能化、网络化的方向发展。

本课程设计的目标是设计并实现一套基于STM32微控制器的生化培养箱温度控制系统，满足以下技术指标：

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 控温范围 | 5℃ ~ 50℃ |
| 控制精度 | ±1℃ |
| 超调量 | < 20% |
| 控制方式 | 温度检测 → PID计算 → PWM驱动 → 加热/制冷 |
| 人机交互 | 4×3矩阵键盘输入 + OLED实时显示 |
| 上位机通信 | USART1串口通信，实时上报 + 远程控制 |
| 报警功能 | 温度超限蜂鸣器报警，偏差>2℃触发 |

# 1 基本理论部分

## 1.1 PID控制的必要性

在本系统中，温度控制是核心功能。系统需要根据当前检测到的箱内温度与用户设定温度之间的偏差，自动调节加热片或半导体制冷片的工作功率，使箱内温度快速、平稳地达到设定值并稳定维持。温度控制的执行机构为BTS7960 H桥驱动模块，它接收微控制器输出的PWM信号，通过调节PWM占空比来控制加热片或TEC制冷片的输入功率。因此，需要一个控制算法将温度偏差信号映射为合适的PWM占空比。

生化培养箱作为被控对象，具有以下特性：（1）大惯性：箱体内空气和器壁的热容量大，温度变化缓慢，系统时间常数T₁可达225~300秒；（2）大滞后：热量从加热片传递到温度传感器需要较长时间，纯滞后时间τ可达30~62秒；（3）非线性：加热和制冷的动态特性不完全对称，且散热速率与环境温度相关；（4）时变性：随着箱内负载变化、环境温度波动，系统参数会发生缓慢变化。

针对上述特性，若采用简单的开关控制（继电器通断），温度将在设定值附近产生大幅振荡，稳态误差和波动范围均难以满足±1℃的精度要求。PID控制因其算法简单、鲁棒性强、不需要精确的系统模型，成为工业过程控制中应用最广泛的控制策略。它能够根据偏差的比例、积分和微分三个分量综合计算控制量，兼顾响应的快速性、稳态精度和稳定性，非常适用于培养箱这类惯性-滞后系统。因此，本系统选择PID控制作为核心算法。

## 1.2 PID控制基本原理

PID控制器是一种线性控制器，它根据设定值r(t)与实际输出y(t)的偏差e(t)=r(t)-y(t)，将偏差的比例（P）、积分（I）和微分（D）通过线性组合构成控制量u(t)，对被控对象进行控制。其连续形式的理想PID控制规律为：

u(t) = Kp × e(t) + Ki × ∫e(t)dt + Kd × de(t)/dt

其中Kp为比例系数，Ki为积分系数，Kd为微分系数。三个分量的作用分别如下：

比例项（P）：与当前偏差成正比。偏差越大，控制输出越强，作用是加快系统响应速度，减小上升时间。但单纯的比例控制会产生稳态误差，且Kp过大会引起系统振荡甚至不稳定。

积分项（I）：对历史偏差进行累积，作用是消除稳态误差。只要偏差存在，积分项就会持续变化直至偏差为零。但积分项具有滞后性，过大的Ki会导致超调增加和系统振荡，即所谓"积分饱和"问题。

微分项（D）：反映偏差变化率，具有预测作用。当偏差趋向增大时微分项输出负向控制力加以抑制，从而提高系统的稳定性和动态响应品质。但微分项对高频噪声敏感，过大的Kd会放大噪声干扰。

在计算机控制系统中，需将连续PID离散化。以采样周期Ts对连续信号进行采样，采用后向差分近似代替微分、累加和近似代替积分，得到位置式PID离散化公式：

u(k) = Kp × e(k) + Ki × Σ[e(j) × Ts] + Kd × [e(k) - e(k-1)] / Ts

其中u(k)为第k次采样时刻的控制量输出，e(k)为第k次偏差。本系统的采样周期Ts设定为200ms。

除标准位置式PID外，本系统还采用了三种改进策略以提升控制品质：

（1）积分分离（Integral Separation）：当|e|>3℃时禁用积分项，防止启动阶段大幅偏差导致的积分饱和和超调；当|e|≤3℃时恢复积分作用以消除稳态误差。

（2）微分对测量值（Derivative on Measurement）：将微分项改为对温度测量值求导，即d_term = -Kd × [y(k)-y(k-1)]/Ts，而非对偏差求导。这样设定值变化时不会产生微分冲击，提高了系统的平稳性。

（3）抗积分饱和（Anti-Windup）：当输出达到限幅值时，若误差方向与饱和方向一致（如已达最大加热量但温度仍偏低），则回退积分累积值，防止积分项深度饱和导致控制量长期卡在限幅值无法退出。

## 1.3 PID参数整定方法

PID参数整定是决定控制系统性能的关键环节。常用的PID参数整定方法可分为以下几类：

（1）试凑法（Trial-and-Error）：遵循"先比例、后积分、再微分"的原则。先将Ki和Kd置零，仅用比例环节，从较小值逐渐增大Kp直至系统出现临界振荡或达到满意的响应速度；然后加入积分环节Ki，从较小值逐渐增大以消除稳态误差，同时适当回调Kp；最后加入微分环节Kd，抑制超调并改善动态响应。该方法直观易行，但依赖工程经验。

（2）Ziegler-Nichols阶跃响应法：对被控对象施加阶跃输入，从开环阶跃响应曲线中提取特征参数K（增益）、T₁（时间常数）和τ（纯滞后时间），然后根据经验公式计算PID参数。适用于一阶惯性加纯滞后（FOPDT）系统。本系统通过此方法获得了多组候选PID参数。

（3）稳定边界法（临界比例度法）：仅用比例控制，逐步增大Kp使系统输出产生等幅振荡，记录临界增益Kc和临界振荡周期Tc，按Z-N公式计算PID参数。适用于闭环系统可产生稳定振荡的场合。

（4）基于模型的整定方法：先通过系统辨识建立被控对象的数学模型（本系统采用FOPDT模型G(s)=K·e^(-τs)/(T₁s+1)），然后基于模型利用MATLAB仿真进行参数优化。该方法可预先验证控制效果，减少实际调试风险。

本系统综合运用了上述方法：通过MATLAB对被控对象进行FOPDT模型辨识，利用Ziegler-Nichols法和试凑法进行参数整定，最终确定PID参数为Kp=15.0，Ki=0.8，Kd=2.5。仿真结果表明，该参数使系统超调量小于15%，稳态误差小于±0.3℃，满足设计指标要求。

# 2 系统总体方案设计

## 2.1 系统总体架构

本系统采用模块化设计思想，以STM32F103C8T6微控制器为核心，系统组成包括：DS18B20温度检测模块、4×3矩阵键盘输入模块、SSD1306 OLED显示模块、BTS7960 H桥驱动模块（控制加热片和TEC半导体制冷片）、蜂鸣器报警模块、USART1串口通信模块以及电源模块。

图2.1 系统总体组成框图

系统工作流程为：DS18B20温度传感器实时采集箱内温度，经1-Wire总线传送至STM32；用户通过矩阵键盘设定目标温度值，OLED显示屏同步显示当前温度、目标温度和工作状态；STM32运行位置式PID控制算法，根据当前温度与目标温度的偏差计算控制量；PID输出经BTS7960 H桥驱动模块转换为PWM信号，驱动加热片或TEC制冷片工作；同时，系统通过USART1串口每秒向上位机上报一次运行数据，并支持远程命令控制；当温度偏差超过2℃且持续60秒无改善时，蜂鸣器发出声光报警。

## 2.2 控制策略选择

考虑到生化培养箱大惯性、大滞后的特性，本系统选择位置式PID控制算法，并做了以下改进：

（1）积分分离：当误差绝对值大于3℃时禁用积分项，防止启动阶段的大偏差导致积分饱和和大幅超调。

（2）微分对测量值：微分项对温度测量值求导而非对误差求导，避免设定值变化时的微分冲击。

（3）独立积分限幅：积分累积值独立限幅，确保Ki×integral ≤ 80%×output_limit。

（4）抗积分饱和：当输出达到限幅值时，若误差方向与饱和方向一致则回退积分累积。

系统控制周期设定为200ms，PID输出范围[-100, +100]直接映射为PWM占空比。设置±5%的死区区间：PID输出大于+5%时比例加热，小于-5%时比例制冷，中间区间停止输出。

## 2.3 元器件选型分析

在系统设计中，多个关键功能模块存在多种可行的实现方案。以下从性能、成本、开发难度等角度对核心元器件进行对比分析，说明最终选型理由。

（1）核心微控制器：备选方案包括STC89C52（8位51单片机）、STM32F103C8T6（32位ARM Cortex-M3）和Arduino Uno（ATmega328P）。STC89C52虽然成本最低（约5元），但8位架构运算速度慢，无硬件乘法器，难以在200ms周期内完成浮点PID运算；Arduino Uno开发简便但性能有限，且外设资源较少。STM32F103C8T6主频72MHz，内置硬件乘除法器和FPU（部分型号），64KB Flash和20KB SRAM空间充裕，集成3路USART、多路定时器PWM、I2C等外设，且价格低廉（约15元），开发资料丰富，非常适合课程设计。最终选择STM32F103C8T6。

（2）温度传感器：备选方案包括热敏电阻+NTC分压电路+ADC采集、热电偶+MAX31855专用芯片、DS18B20数字温度传感器和DHT22温湿度传感器。热敏电阻方案需要额外ADC通道和分压电阻，且线性度差需要查表校准；热电偶方案成本高（MAX31855约30元），适合高温场合；DHT22采样周期较慢（最少2秒），不适合快速控制。DS18B20精度±0.5℃，12位分辨率，1-Wire接口仅需一根数据线，内置数字转换无需外部ADC，成本约5元，测温范围-55~125℃完全覆盖培养箱需求。最终选择DS18B20。

（3）显示模块：备选方案包括LCD1602字符液晶、LCD12864图形液晶、SSD1306 OLED和TFT彩屏。LCD1602价格最低但只能显示字母数字，无法显示中文或图形；LCD12864体积大，需较多IO口；TFT彩屏成本高（约30~50元），驱动复杂占用大量资源。SSD1306 OLED（0.96寸）分辨率128×64，I2C接口仅需两根线，驱动简单，单色显示清晰，成本约15元。最终选择SSD1306 OLED。

（4）驱动电路方案：加热和制冷负载的驱动方式有三种选择，一是继电器开关控制，成本低（约3元）但只能通断，无法实现PID比例调节，导致温度波动大（±2~3℃）；二是分立MOS管H桥（4个IRF540N+栅极驱动芯片IR2104），成本约15元，但需要自行设计PCB，调试复杂，缺乏过流保护；三是BTS7960集成H桥模块（约20元），内部集成过流、过温、欠压保护，PWM频率最高支持25kHz，最大电流43A，直接模块化接线，开发周期短。本系统需要PID输出连续调节加热/制冷功率，且要求可靠性，最终选择BTS7960 H桥驱动模块。

（5）制冷器件：半导体制冷片选用TEC1-12706（12V/60W），相比压缩机制冷方案，TEC体积小（40×40mm）、无振动、无制冷剂、控制方便（改变电流方向即可切换制冷/加热）。对比小功率TEC1-12703（12V/30W），12706的60W功率更适配培养箱约50L的容积。

（6）电源方案：系统总功耗约72W（TEC 60W+加热片10W+其他2W），需要12V/6A以上的电源。选用220V→12V/2A开关电源（实际额定电流按峰值2A设计，若同时全功率加热和制冷需更大功率，实际应用中PID不会同时满功率输出两者）。对比工频变压器方案，开关电源体积小、效率高（>85%）、输出稳定。12V→5V采用7805线性稳压，5V→3.3V采用AMS1117-3.3低压差稳压器。

## 2.4 主要器件清单

| 器件 | 型号 | 数量 | 主要参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微控制器 | STM32F103C8T6 | 1 | Cortex-M3, 72MHz, 64KB Flash | 核心控制 |
| 温度传感器 | DS18B20 | 1 | -55~125℃, ±0.5℃, 12位 | 温度采集 |
| OLED显示屏 | SSD1306 0.96寸 | 1 | 128×64, I2C接口 | 信息显示 |
| H桥驱动 | BTS7960模块 | 1 | 最大43A, 6~27V | 负载驱动 |
| 加热片 | ST021 | 1 | 12V/10W, 聚酰亚胺 | 加热 |
| 制冷片 | TEC1-12706 | 1 | 12V/60W, 40×40mm | 制冷 |
| 散热风扇 | 8015 | 1 | 12V/2W, 80×80mm | TEC散热 |
| 薄膜键盘 | 4×3矩阵 | 1 | 12键 | 温度输入 |
| 蜂鸣器 | 有源5V | 1 | 5V, 低电平触发 | 声光报警 |
| 开关电源 | 220V→12V/6A | 1 | 12V/6A | 系统供电 |

# 3 硬件电路设计与实现

本章围绕系统总体方案框图中的各硬件模块，分别从模块作用、工作原理和电路连接三个方面详细阐述电路设计过程。系统硬件由核心控制器、温度检测、H桥驱动、OLED显示、矩阵键盘、串口通信、电源和报警电路组成，各模块围绕STM32F103C8T6协同工作。

## 3.1 核心控制器电路

（1）模块在系统中的作用

STM32F103C8T6是整个控制系统的核心，负责读取温度传感器数据、运行PID控制算法、输出PWM控制信号驱动加热/制冷负载、管理键盘输入与OLED显示、通过串口与上位机通信、以及监控温度异常并触发报警。

（2）模块的工作原理

STM32F103C8T6基于ARM Cortex-M3内核，最高工作频率72MHz，内置64KB Flash和20KB SRAM。系统时钟采用8MHz外部晶振（HSE）经PLL 9倍频至72MHz，APB1时钟36MHz，APB2时钟72MHz。RTC采用32.768kHz外部低速晶振（LSE）。调试接口使用SWD（PA13-SWDIO, PA14-SWCLK）。外设资源包括3路USART、2路I2C、4个通用定时器（支持PWM输出）、2个SPI、2个12位ADC和37个GPIO，完全满足本系统的外设需求。

引脚分配如表3.1所示。

| STM32引脚 | 连接模块 | 功能 | 配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| PA0 | DS18B20 DQ | 1-Wire数据线 | 开漏输出/浮空输入，4.7kΩ上拉 |
| PB6 | OLED SCL | I2C1时钟线 | 复用开漏输出，4.7kΩ上拉 |
| PB7 | OLED SDA | I2C1数据线 | 复用开漏输出，4.7kΩ上拉 |
| PA6 | BTS7960 IN1 | PWM输出(加热) | 复用推挽输出，TIM3_CH1 |
| PA7 | BTS7960 IN2 | PWM输出(制冷) | 复用推挽输出，TIM3_CH2 |
| PB0,PB1,PB10,PB11 | 键盘行0~3 | 行扫描输出 | 推挽输出 |
| PB12,PB13,PB14 | 键盘列0~2 | 列检测输入 | 上拉输入 |
| PA8 | 蜂鸣器 | 报警输出 | 推挽输出，低电平有效 |
| PA9 | USB-to-TTL TXD | USART1 TX | 复用推挽输出 |
| PA10 | USB-to-TTL RXD | USART1 RX | 浮空输入 |

表3.1 STM32引脚分配表

（3）电路连接图

STM32F103C8T6采用最小系统板（蓝色魔法棒开发板），板载8MHz晶振、32.768kHz RTC晶振、AMS1117-3.3稳压器、USB接口和SWD调试接口。外部连接仅需引出GPIO引脚至各功能模块：PA0→DS18B20 DQ（加4.7kΩ上拉），PB6/PB7→OLED I2C（加4.7kΩ上拉），PA6/PA7→BTS7960 IN1/IN2，PB0~PB3/PB12~PB14→4×3矩阵键盘，PA8→蜂鸣器基极驱动，PA9/PA10→USB-to-TTL模块。

## 3.2 温度检测电路

（1）模块在系统中的作用

温度检测模块负责实时采集生化培养箱内的温度数据，将物理温度转换为数字信号，为PID控制器提供反馈测量值y(k)，是闭环控制系统的关键传感环节。

（2）模块的工作原理

DS18B20是Maxim公司推出的数字温度传感器，采用1-Wire单总线通信协议。测温范围-55℃~+125℃，在-10℃~+85℃范围内精度为±0.5℃。本系统配置为12位分辨率模式，温度数据以0.0625℃/LSB的精度输出，转换时间最大750ms。1-Wire通信时序由DWT硬件周期计数器（72MHz，13.89ns/tick）产生精确微秒级延迟实现，不依赖编译器优化。

为配合200ms控制周期，采用非阻塞两段式读取策略：（a）发送0x44转换命令后立即返回，不等待750ms；（b）经过4个控制周期（800ms）后读取暂存器数据，确保转换已完成。温度数据格式：暂存器Byte0（LSB）和Byte1（MSB）组成16位有符号数，温度值 = raw × 0.0625。

（3）电路连接图

DS18B20采用外部供电方式，VDD接3.3V，GND接GND，DQ数据线接STM32的PA0引脚。DQ线需外接一只4.7kΩ上拉电阻至3.3V，确保总线空闲时处于高电平状态。接线示意：DS18B20(DQ) ── 4.7kΩ ── 3.3V，DS18B20(DQ) ── STM32(PA0)。

## 3.3 BTS7960 H桥驱动电路

（1）模块在系统中的作用

BTS7960 H桥驱动模块是系统的执行机构核心，将STM32输出的PWM控制信号转换为加热片和TEC制冷片的功率驱动，实现PID控制量到加热/制冷功率的线性映射。

（2）模块的工作原理

BTS7960是Infineon公司集成的大电流半桥驱动芯片，内部集成了P沟道高侧MOSFET和N沟道低侧MOSFET。市售模块将两片BTS7960组成完整H桥，最大连续电流43A，供电电压6~27V。工作模式分为三种：

加热模式：IN1=PWM，IN2=LOW → M+输出PWM，M-为GND → 加热片得电，TEC两端等电位不工作；制冷模式：IN1=LOW，IN2=PWM → M+为GND，M-输出PWM → TEC得电，加热片不工作；空闲模式：IN1=LOW，IN2=LOW → M+和M-均为GND → 均断电。

任一时刻只有一个负载得电（软件互锁确保IN1和IN2不会同时输出PWM）。PWM频率10kHz（TIM3，ARR=7199），最小占空比5%防止BTS7960进入不连续导通模式。模块内置过流保护、过温保护、欠压关断和逻辑互锁。

（3）电路连接图

接线方式如下：
  BTS7960(B+) ── 12V电源正极
  BTS7960(B-) ── 12V电源地(GND)
  BTS7960(IN1) ── STM32(PA6)
  BTS7960(IN2) ── STM32(PA7)
  BTS7960(EN)  ── 5V（使能拉高）
  BTS7960(M+)  ── 加热片(+)   加热片(-)── GND
  BTS7960(M-)  ── TEC(+)      TEC(-)  ── GND

## 3.4 OLED显示电路

（1）模块在系统中的作用

OLED显示模块用于实时显示当前温度、目标温度、运行状态、PID输出值和系统时间，是系统主要的人机交互输出设备。

（2）模块的工作原理

采用0.96寸SSD1306驱动OLED屏幕，分辨率128×64像素，I2C接口通信。SSD1306内置256×64位显存，支持多种寻址模式。本系统采用页寻址模式，将128×64像素分为8页（每页8像素），共1024字节显存。驱动采用双缓冲机制：代码先对内存中的OLED_Buffer[1024]进行操作，然后通过I2C一次性将整屏数据写入SSD1306的GDDRAM。I2C时钟频率400kHz，设备7位地址0x3C。刷新策略为每200ms控制周期刷新一次，按键按下时立即触发刷新以实现即时反馈。

（3）电路连接图

OLED模块为四针I2C接口：
  OLED(VCC) ── 5V
  OLED(GND) ── GND
  OLED(SCL) ── STM32(PB6)  外接4.7kΩ上拉至3.3V
  OLED(SDA) ── STM32(PB7)  外接4.7kΩ上拉至3.3V

## 3.5 矩阵键盘电路

（1）模块在系统中的作用

矩阵键盘是系统的主要人机交互输入设备，用于设定目标温度、切换系统运行模式（启动/停止）。

（2）模块的工作原理

采用4×3薄膜矩阵键盘，共12个按键（数字0~9、*键和#键）。行引脚（PB0、PB1、PB10、PB11）配置为推挽输出，列引脚（PB12、PB13、PB14）配置为内部上拉输入。扫描采用逐行扫描法：逐行将行引脚置低其余置高，检测列引脚状态，若读数为低电平则判定有键按下。软件采用50ms时间戳去抖和同键防重机制。

按键功能分配：*键进入温度设置模式或退格删除，#键确认设定开始运行或启停切换，0~9键用于数字输入。支持2位整数（如37→37℃）和3位含一位小数（如375→37.5℃）两种输入格式。

（3）电路连接图

矩阵键盘引出排线连接至STM32：
  行0(PB0)、行1(PB1)、行2(PB10)、行3(PB11)
  列0(PB12)、列1(PB13)、列2(PB14)

## 3.6 串口通信电路

（1）模块在系统中的作用

串口通信模块实现下位机（STM32）与上位机（PC）之间的数据交换，下位机每秒主动上报运行数据，上位机可远程设定参数。

（2）模块的工作原理

使用STM32内置USART1外设，引脚PA9（TX）和PA10（RX）经USB-to-TTL模块（CH340/CP2102/FT232）转换为USB接口连接PC。通信参数：波特率115200bps，8位数据位，1位停止位，无校验（8N1）。下位机主动上报格式（每秒一次）："T:xx.x,SET:xx.x,PID:xx.x,HT:xx%,CL:xx%,RUN:xxx s\r\n"。上位机可发送命令：SET:x.x（设定温度）、STOP（停止控温）、STATUS（查询状态）。

（3）电路连接图

USB-to-TTL模块与STM32的交叉连接：
  USB-to-TTL(TXD) ── STM32(PA10/USART1_RX)
  USB-to-TTL(RXD) ── STM32(PA9/USART1_TX)
  USB-to-TTL(GND) ── STM32(GND)

## 3.7 电源电路

（1）模块在系统中的作用

电源模块为系统各组件提供稳定可靠的工作电压，是系统正常运行的基础保障。

（2）模块的工作原理

系统采用三级电源架构：220V交流电经开关电源转换为12V/6A直流电，为BTS7960模块、加热片（12V/10W）、TEC制冷片（12V/60W，峰值）和散热风扇（12V/2W）供电。12V经7805线性稳压器降压至5V，为OLED模块（SSD1306）和蜂鸣器供电。5V经AMS1117-3.3低压差线性稳压器降压至3.3V，为STM32核心板和DS18B20供电。各电源域共地连接，总功耗约72W。

（3）电路连接图

电源级联关系：
  220V AC ── 开关电源(12V/6A) ──┬── BTS7960(12V)
                                ├── 加热片(12V)
                                ├── TEC1-12706(12V)
                                ├── 散热风扇(12V)
                                ├── 7805(5V) ──┬── OLED(5V)
                                │              └── 蜂鸣器(5V)
                                └── AMS1117-3.3(3.3V) ── STM32(3.3V)

## 3.8 报警电路

（1）模块在系统中的作用

报警模块在温度异常时发出声光报警信号，提示用户及时处理，防止设备损坏或实验失败。

（2）模块的工作原理

采用5V有源蜂鸣器，内部自带振荡电路，通电即发声。STM32的PA8引脚通过NPN三极管（S8050）驱动蜂鸣器：PA8输出高电平时三极管截止，蜂鸣器不发声；PA8输出低电平时三极管导通，蜂鸣器得电发声。报警触发条件：温度偏差大于2℃且持续60秒无改善（三段式智能报警算法）。

（3）电路连接图

蜂鸣器驱动电路：
  STM32(PA8) ── 1kΩ限流电阻 ── NPN三极管(S8050)基极
  三极管集电极 ── 蜂鸣器(-)
  蜂鸣器(+) ── 5V
  三极管发射极 ── GND

# 4 软件程序设计

## 4.1 开发环境与工程结构

| 工具 | 版本 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeMX | 6.15.0 | MCU引脚配置、时钟树、外设初始化代码生成 |
| Keil MDK-ARM | V5.32 | 编译、链接、调试 |
| ARM Compiler | V5/V6 | C代码编译 |
| ST-Link | — | 下载与调试 |
| HAL库 | STM32Cube FW_F1 V1.8.7 | 硬件抽象层 |

软件工程采用分层结构设计，应用层包括主程序、键盘处理、OLED显示、串口通信、RTC驱动；控制层包括PID算法、BTS7960控制、DS18B20驱动；HAL层使用STM32官方HAL库。

## 4.2 主程序流程与状态机

系统上电后依次进行HAL库初始化、系统时钟配置、外设初始化、OLED初始化并显示启动画面、DS18B20传感器检测、PID初始化（Kp=15.0, Ki=0.8, Kd=2.5）、BTS7960初始化等，然后进入主循环。主循环每轮执行按键扫描与处理，每200ms执行一次控制周期。控制周期内依次完成：温度采集、蜂鸣器安全守卫、报警检测、PID控制计算与执行、OLED显示刷新。每1秒串口上报一次运行数据，持续轮询接收并处理上位机命令。

系统设计了4种运行状态：IDLE（空闲态，不控温）、SETTING（设定态，用户输入温度）、RUNNING（运行态，PID自动控温）、ALARM（报警态，温度超限）。

## 4.3 DS18B20温度采集驱动

DS18B20驱动基于1-Wire单总线协议。DS18B20_Init()初始化DWT定时器并检测传感器存在；DS18B20_ResetPulse()产生480μs复位脉冲；DS18B20_WriteByte()和DS18B20_ReadByte()实现字节级读写；DS18B20_StartConversion()发送0x44转换命令后立即返回；DS18B20_ReadResult()读取暂存器数据并计算温度值 = raw×0.0625。1-Wire时序由DWT硬件周期计数器产生精确微秒延迟。

## 4.4 PID控制算法实现

PID控制器采用位置式算法，离散化公式为：

u(k) = Kp×e(k) + Ki×Σ[e(j)×Ts] - Kd×[y(k)-y(k-1)]/Ts

其中Kp=15.0，Ki=0.8，Kd=2.5。算法集成积分分离、微分对测量值、独立积分限幅和抗积分饱和四项改进。

## 4.5 BTS7960驱动控制

PID输出值[-100, +100]映射为PWM占空比。输出>+5%时加热模式，IN1=PWM, IN2=LOW；<-5%时制冷模式，IN1=LOW, IN2=PWM；在[-5%, +5%]区间时停止输出。PWM频率10kHz，ARR=7199。

## 4.6 OLED显示驱动

SSD1306 OLED驱动基于I2C协议，采用双缓冲机制。字库包含Font6x8和Font8x16两套ASCII字库。每200ms刷新显示，按键按下时立即触发刷新。

## 4.7 矩阵键盘扫描驱动

4×3矩阵键盘采用逐行扫描法，50ms时间戳去抖，同键防重。

## 4.8 USART串口通信

串口通信采用轮询接收方式，每秒上报当前温度、目标温度、PID输出值、加热/制冷占空比和运行时长。配套Python上位机监控程序实现实时曲线显示和数据采集。

## 4.9 报警逻辑

三段式智能报警算法：启动免扰10分钟→偏差≤2℃正常监控→偏差>2℃且持续60s无改善则报警。

## 4.10 Python上位机监控程序

基于Python Tkinter和matplotlib开发的上位机监控程序，主要功能包括：串口管理、实时温度曲线绘制、远程参数设定、在线传递函数辨识、CSV数据导出和通信日志。

# 5 MATLAB仿真与参数整定

## 5.1 被控对象数学模型辨识

被控对象可近似为一阶惯性加纯滞后（FOPDT）模型：G(s)=K·e^(-τs)/(T₁s+1)。通过升温实验采集实际温度数据，利用MATLAB进行系统辨识，得到模型G(s)=1.0·e^(-62s)/(225s+1)。

## 5.2 PID参数整定

利用Ziegler-Nichols法、稳定边界法和试凑法进行PID参数整定，最终推荐参数为Kp=15.0，Ki=0.8，Kd=2.5。

## 5.3 仿真结果分析

| 性能指标 | 仿真值 | 设计目标 |
| --- | --- | --- |
| 超调量 | < 15% | < 20% |
| 稳态误差 | < ±0.3℃ | ±1℃ |
| 上升时间（10%~90%） | ~200s | — |
| 调节时间（2%） | ~600s | — |

仿真结果表明，系统各项指标均满足设计要求。

# 6 系统调试与测试

## 6.1 硬件调试

电源检测→最小系统测试→DS18B20测试→OLED测试→按键测试→PWM测试→加热/制冷测试→串口测试→上位机联调。

## 6.2 软件调试

| 调试项 | 方法 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| PWM频率 | 示波器测PA6 | 10kHz ±5% |
| 控制周期 | GPIO翻转测时间 | 200ms ±1ms |
| 温度采集 | 对比标准温度计 | 误差 ≤ 0.5℃ |
| PID控制 | 记录温度曲线 | 超调<20%, 稳态误差<1℃ |
| 串口通信 | 串口助手查看 | 每秒一行状态数据 |
| 键盘响应 | 逐键测试 | 按键识别准确，无抖动 |

## 6.3 系统联调与结果分析

系统从室温25℃升温至设定温度37℃，PID控制器以全功率加热启动，最终稳定在37.0±0.5℃范围内，控温精度满足±1℃的设计指标。超调量约为12%，小于20%的指标要求。系统连续运行2小时，温度波动范围不超过±0.5℃。上位机实时曲线绘制流畅，在线传递函数辨识结果与MATLAB一致，运行稳定可靠。

# 7 总结与展望

## 7.1 工作总结

（1）完成系统总体方案设计。

（2）完成硬件电路设计。

（3）完成软件程序设计，实现了位置式PID控制器及积分分离、微分对测量值、抗积分饱和改进。

（4）完成MATLAB仿真建模，获得FOPDT模型G(s)=1.0·e^(-62s)/(225s+1)。

（5）开发了基于Python的上位机监控程序。

（6）完成系统调试与测试，控温精度达±1℃，超调量小于12%。

## 7.2 不足与展望

（1）控制算法优化：可引入模糊PID或模型预测控制进一步提升精度。

（2）上位机功能增强：可增加实时数据存储分析、Web远程访问等功能。

（3）物联网扩展：可增加Wi-Fi或蓝牙模块实现手机APP远程监控。

（4）双传感器冗余：增加第二路温度传感器提高可靠性。

（5）PCB设计与产品化：将面包板原型转化为PCB设计。

# 参考文献

[1] STMicroelectronics. STM32F103x8/xB Datasheet Rev 15[Z]. 2015.

[2] Maxim Integrated. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermistor Rev 4[Z]. 2008.

[3] Solomon Systech. SSD1306 Advance Information Rev 1.1[Z]. 2008.

[4] Infineon Technologies. BTS7960 High Current PN Half Bridge Rev 2.0[Z]. 2007.

[5] Åström K J, Hägglund T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning 2nd Edition[M]. ISA, 1995.

[6] 吴建清. 高精度酿酒恒温箱系统的设计与实现[D]. 2020.

[7] 郭文旭, 等. 基于单片机的便携式医用液体恒温箱的设计与研制[J]. 2019.

[8] 杨明, 等. 实验用恒温箱控制系统设计及其模型建立[J]. 2018.

[9] 刘金琨. 先进PID控制MATLAB仿真[M]. 北京: 电子工业出版社, 2016.

[10] 胡寿松. 自动控制原理(第七版)[M]. 北京: 科学出版社, 2019.

[11] Python Software Foundation. Python 3.12 Documentation[Z]. 2024.

[12] Hunter J D. Matplotlib: A 2D Graphics Environment[J]. Computing in Science & Engineering, 2007, 9(3): 90-95.

[13] Lundh F. An Introduction to Tkinter[Z]. 2005.

# 附录 核心源代码

以下为核心模块的源代码，完整工程代码见项目目录code/temperature_control/。

## 附录1 main.c — 主程序

/* USER CODE BEGIN Header */
/**
  ******************************************************************************
  * @file           : main.c
  * @brief          : 生化培养箱控制系统主程序
  *
  * 系统功能:
  *   1. DS18B20 温度传感器实时测温
  *   2. 4×3 矩阵键盘设定目标温度
  *   3. 位置式 PID 算法计算控制量
  *   4. BTS7960 H桥驱动加热片/TEC制冷片
  *   5. OLED 显示温度、状态、运行时间
 *   6. USART1 串口与上位机通信
 *   7. 蜂鸣器超限报警
 *
 * 主循环周期: 200ms, 数据上报周期: 1s
  ******************************************************************************
  */
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#include "i2c.h"
#include "rtc.h"
#include "tim.h"
#include "usart.h"
#include "gpio.h"

/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ds18b20.h"
#include "oled.h"
#include "key.h"
#include "pid.h"
#include "control.h"
#include "usart_com.h"
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
/* USER CODE END Includes */

/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PTD */

/* USER CODE END PTD */

/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */

/* USER CODE END PD */

/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PM */

/* USER CODE END PM */

/* Private variables ---------------------------------------------------------*/

/* USER CODE BEGIN PV */
/* ========== 全局变量 (被 main.h 声明为 extern) ========== */
volatile SystemState sys_state = SYSTEM_STATE_IDLE;  /* 系统运行状态 */
volatile float current_temp = 0.0f;                  /* 当前实测温度 (°C) */
volatile float target_temp = TEMP_DEFAULT;           /* 目标设定温度 (°C) */
volatile uint32_t run_time_sec = 0;                  /* 累计运行秒数 */

/* ========== 模块句柄 ========== */
static PID_HandleTypeDef hpid;          /* PID 控制器 */
static Control_HandleTypeDef hctrl;     /* BTS7960 控制输出 */

/* ========== 内部状态变量 ========== */
static float pid_out = 0.0f;            /* PID 计算输出值 */
static uint8_t key_val;                 /* 最新按键值 */
static uint8_t setting_buf[4];          /* 温度设定输入缓冲区 */
static uint8_t setting_idx = 0;         /* 当前输入位置 */
static uint32_t last_tick = 0;          /* 上次控制周期时间戳 */
static uint32_t last_uart_tick = 0;     /* 上次串口上报时间戳 */
static uint8_t alarm_active = 0;        /* 报警标志 (防重复触发) */
static uint32_t run_time_ms = 0;        /* 运行时间毫秒累加器 */
static uint8_t ds18b20_conv_started = 0; /* DS18B20 非阻塞转换标志 */
static uint8_t ds18b20_cycle_cnt = 0;   /* DS18B20 读数跳过计数 (每4周期=800ms读一次) */
/* 三段式报警内部计数器 (文件级以便 ProcessKey 复位) */
static uint32_t alarm_startup_cnt = 0;
static float    alarm_min_error   = 0.0f;
static uint32_t alarm_stuck_cnt   = 0;
/* USER CODE END PV */

/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
/* USER CODE BEGIN PFP */

/* USER CODE END PFP */

/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN 0 */

/* ── 显示启动画面 (2秒) ── */
static void Display_Splash(void)
{
    OLED_Clear();
    OLED_ShowString(16, 0, "Bio-Incubator", 8);
    OLED_ShowString(20, 24, "System v1.0", 6);
    OLED_ShowString(4, 40, "Initializing...", 6);
    OLED_Display();
    HAL_Delay(2000);
}

/* ── 刷新 OLED 显示 ── */
static void Display_Update(void)
{
    OLED_Clear();

    /* 第1行: 标题 */
    OLED_ShowString(0, 0, "Bio-Incubator", 8);

    char line[22];
    RTC_TimeTypeDef rtc_now;

    /* 第2行: 当前温度 */
    snprintf(line, sizeof(line), "Now:%5.1f C", current_temp);
    OLED_ShowString(0, 16, line, 6);

    /* 第3行: 目标温度 */
    snprintf(line, sizeof(line), "Set:%5.1f C", target_temp);
    OLED_ShowString(0, 24, line, 6);

    /* 第4行: 运行状态 */
    switch (sys_state)
    {
        case SYSTEM_STATE_IDLE:
            OLED_ShowString(0, 32, "Status: IDLE", 6);
            break;
        case SYSTEM_STATE_RUNNING:
            OLED_ShowString(0, 32, "Status: RUN", 6);
            break;
        case SYSTEM_STATE_SETTING:
            snprintf(line, sizeof(line), "Set: %d", (int)target_temp);
            OLED_ShowString(0, 40, line, 6);
            OLED_ShowString(0, 48, "Input Temp...", 6);
            OLED_Display();
            return;
        case SYSTEM_STATE_ALARM:
            OLED_ShowString(0, 32, "Status: ALARM", 6);
            break;
    }

    /* 第5行: PID 输出值 */
    snprintf(line, sizeof(line), "PID:%+5.1f%%", (double)pid_out);
    OLED_ShowString(0, 40, line, 6);

    /* 第6行: 系统时间 + 运行时间 */
    HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &rtc_now, RTC_FORMAT_BIN);
    snprintf(line, sizeof(line), "%02u:%02u:%02u Run:%4lu s",
        rtc_now.Hours, rtc_now.Minutes, rtc_now.Seconds, run_time_sec);
    OLED_ShowString(0, 48, line, 6);

    OLED_Display();
}

/* ── 温度超限报警检查 (三段式算法) ──
 *
 * 阶段一: 启动免扰 (前10min) → 不报警, 给PID充分时间
 * 阶段二: |偏差|≤2℃ → 正常, 清除报警
 * 阶段三: |偏差|>2℃ 且 持续60s无改善 → 设备可能故障, 报警
 *
 * 传函 G(s)=1.0·e^{-62s}/(225s+1) → τ=62s, T₁=225s
 * 免扰10min = 2.5·T₁, 卡住60s ≈ τ
 */
#define STARTUP_FREE_CYCLES  3000   /* 10min / 0.2s = 3000 控制周期 */
#define STUCK_THRESHOLD      300    /* 60s / 0.2s = 300 周期 */

static void Alarm_ResetCounters(void)
{
    alarm_startup_cnt = 0;
    alarm_min_error   = 0.0f;
    alarm_stuck_cnt   = 0;
}

static void Alarm_ClearBuzzer(void)
{
    alarm_active = 0;
    HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_SET);
}

static void Alarm_Check(void)
{
    float diff = current_temp - target_temp;
    float abs_err = (diff > 0) ? diff : (-diff);

    /* ── 非运行态: 确保蜂鸣器关闭 (兼容旧版行为) ── */
    if (sys_state != SYSTEM_STATE_RUNNING && sys_state != SYSTEM_STATE_ALARM)
    {
        Alarm_ClearBuzzer();
        return;
    }

    /* ── 阶段一: 启动免扰 ── */
    if (alarm_startup_cnt < STARTUP_FREE_CYCLES)
    {
        alarm_startup_cnt++;
        Alarm_ClearBuzzer();
        return;
    }

    /* ── 阶段二: 偏差在正常范围 ── */
    if (abs_err <= ALARM_TEMP_HIGH)
    {
        alarm_stuck_cnt = 0;
        alarm_min_error = 0.0f;
        if (sys_state == SYSTEM_STATE_ALARM)
            sys_state = SYSTEM_STATE_RUNNING;
        Alarm_ClearBuzzer();
        return;
    }

    /* ── 阶段三: 偏差 > 2℃ ── */
    if (alarm_min_error == 0.0f || abs_err < alarm_min_error)
    {
        alarm_min_error = abs_err;
        alarm_stuck_cnt = 0;
    }
    else
    {
        alarm_stuck_cnt++;
    }

    if (alarm_stuck_cnt >= STUCK_THRESHOLD)
    {
        sys_state = SYSTEM_STATE_ALARM;
        alarm_active = 1;
        HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_RESET);
    }
}

/* ── 按键处理 (状态机) ── */
static void ProcessKey(uint8_t key)
{
    if (key == KEY_NONE) return;

    /* 【*】键: 进入设置 / 退格 */
    if (key == 0x0A)
    {
        if (sys_state == SYSTEM_STATE_SETTING)
        {
            if (setting_idx > 0) setting_idx--;  /* 退格删除一位 */
        }
        else
        {
            sys_state = SYSTEM_STATE_SETTING;    /* 进入温度设置模式 */
            setting_idx = 0;
            memset(setting_buf, 0, sizeof(setting_buf));
        }
        return;
    }

    /* 【#】键: 确认设置 / 启停切换 */
    if (key == 0x0B)
    {
        if (sys_state == SYSTEM_STATE_SETTING)
        {
            if (setting_idx > 0)
            {
                uint16_t raw = 0;
                for (uint8_t i = 0; i < setting_idx; i++)
                {
                    raw = raw * 10 + setting_buf[i];
                }
                /* 2位→整数, 3位→末位为小数 (如 375 → 37.5) */
                float val;
                if (setting_idx >= 3)
                    val = raw / 10.0f;
                else
                    val = (float)raw;

                if (val >= TEMP_MIN && val <= TEMP_MAX)
                {
                    target_temp = val;
                }
            }
            sys_state = SYSTEM_STATE_RUNNING;   /* 确认后开始运行 */
            setting_idx = 0;
            Alarm_ResetCounters();
            alarm_active = 0;
            HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_SET);
            PID_Reset(&hpid);
            run_time_sec = 0;
            run_time_ms = 0;
        }
        else
        {
            /* 运行 ↔ 空闲 切换 */
            if (sys_state == SYSTEM_STATE_RUNNING)
            {
                sys_state = SYSTEM_STATE_IDLE;
                Control_Stop(&hctrl);
                run_time_sec = 0;
                run_time_ms = 0;
            }
            else
            {
                sys_state = SYSTEM_STATE_RUNNING;
                Alarm_ResetCounters();
                alarm_active = 0;
                HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_SET);
                run_time_sec = 0;
                run_time_ms = 0;
            }
        }
        return;
    }

    /* 【0-9】键: 在设置模式下输入数字 */
    if (sys_state == SYSTEM_STATE_SETTING && key <= 9)
    {
        if (setting_idx < 4)
        {
            setting_buf[setting_idx++] = key;
        }
    }
}

/* ── 通过串口上报实时数据 ── */
static void UART_SendData(void)
{
    UART_Printf("T:%.1f,SET:%.1f,PID:%.1f,HT:%d%%,CL:%d%%,RUN:%lu\r\n",
        current_temp, target_temp, (double)pid_out,
        hctrl.heat_duty, hctrl.cool_duty, run_time_sec);
}

/* ── 解析并执行上位机串口命令 ── */
static void ProcessUartCmd(void)
{
    if (uart_rx_flag)
    {
        uart_rx_flag = 0;
        char *cmd = (char*)uart_rx_buf;

        if (strncmp(cmd, "SET:", 4) == 0)
        {
            /* 格式: SET:37.5 */
            float val = atof(cmd + 4);
            if (val >= TEMP_MIN && val <= TEMP_MAX)
            {
                target_temp = val;
                PID_Reset(&hpid);
                if (sys_state != SYSTEM_STATE_RUNNING)
                {
                    sys_state = SYSTEM_STATE_RUNNING;
                    run_time_sec = 0;
                }
                UART_Printf("OK:%.1f\r\n", val);
            }
            else
            {
                UART_Printf("ERR:RANGE\r\n");
            }
        }
        else if (strncmp(cmd, "STOP", 4) == 0)
        {
            /* 停止控温 */
            sys_state = SYSTEM_STATE_IDLE;
            Control_Stop(&hctrl);
            run_time_sec = 0;
            run_time_ms = 0;
            UART_Printf("OK:STOPPED\r\n");
        }
        else if (strncmp(cmd, "STATUS", 6) == 0)
        {
            /* 查询当前状态 */
            UART_SendData();
        }
        else
        {
            UART_Printf("ERR:UNKNOWN\r\n");
        }
        uart_rx_len = 0;
    }
}
/* USER CODE END 0 */

/**
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
  */
int main(void)
{

  /* USER CODE BEGIN 1 */

  /* USER CODE END 1 */

  /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/

  /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
  HAL_Init();

  /* USER CODE BEGIN Init */

  /* USER CODE END Init */

  /* Configure the system clock */
  SystemClock_Config();

  /* USER CODE BEGIN SysInit */

  /* USER CODE END SysInit */

  /* Initialize all configured peripherals */
  MX_GPIO_Init();
  MX_I2C1_Init();
  MX_TIM3_Init();
  MX_USART1_UART_Init();
  MX_RTC_Init();
  /* USER CODE BEGIN 2 */
    /* 初始化 RTC 时间: 上电从 00:00:00 开始 */
    RTC_TimeTypeDef rtc_init = {0};
    rtc_init.Hours = 0;
    rtc_init.Minutes = 0;
    rtc_init.Seconds = 0;
    HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &rtc_init, RTC_FORMAT_BIN);

    /* 关闭蜂鸣器 (高电平=关) */
    HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_SET);

    /* 初始化 OLED 并显示启动画面 */
    OLED_Init();
    Display_Splash();

    /* 初始化传感器和输入 */
    if (!DS18B20_Init())
    {
        OLED_Clear();
        OLED_ShowString(0, 0, "DS18B20 Error!", 8);
        OLED_ShowString(0, 24, "Check Sensor", 6);
        OLED_Display();
    }
    Key_Init();

    /* 初始化控制模块 */
    PID_Init(&hpid, 15.0f, 0.8f, 2.5f, 0.2f, 100.0f, -100.0f);
    Control_Init();
    UART_Init();

    /* 初始温度读取 (非阻塞: 启动转换后等待完成) */
    DS18B20_StartConversion();
    HAL_Delay(750);
    current_temp = DS18B20_ReadResult();
    ds18b20_conv_started = 0;

    target_temp = TEMP_DEFAULT;
    sys_state = SYSTEM_STATE_IDLE;
    last_tick = HAL_GetTick();
    last_uart_tick = last_tick;
  /* USER CODE END 2 */

  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
  {
        uint32_t now = HAL_GetTick();

        /* ① 按键扫描与处理 (每轮主循环执行, 不依赖 200ms 周期) */
        key_val = Key_Scan();
        if (key_val != KEY_NONE)
        {
            ProcessKey(key_val);
            Display_Update();  /* 按键后立即刷新, 不等 200ms */
        }

        /* 每 200ms 执行一次控制周期 */
        if (now - last_tick >= CONTROL_CYCLE_MS)
        {
            last_tick = now;

            /* ② 温度采集 (非阻塞: 跳过3周期=800ms, 大于DS18B20最大转换时间750ms) */
            if (ds18b20_conv_started)
            {
                ds18b20_cycle_cnt++;
                if (ds18b20_cycle_cnt >= 4)
                {
                    ds18b20_cycle_cnt = 0;
                    current_temp = DS18B20_ReadResult();
                    DS18B20_StartConversion();
                }
            }
            else
            {
                DS18B20_StartConversion();
                ds18b20_conv_started = 1;
                ds18b20_cycle_cnt = 0;
            }

            /* ③ 安全守卫: 控制周期开始前确保蜂鸣器初始关闭 */
            HAL_GPIO_WritePin(BUZZER_PORT, BUZZER_PIN, GPIO_PIN_SET);

            /* ④ 报警检测 (始终执行, 不依赖运行状态) */
            Alarm_Check();

            /* ⑤ 运行/报警状态下执行 PID 控制 (报警只响蜂鸣器, 不停控温) */
            if (sys_state == SYSTEM_STATE_RUNNING || sys_state == SYSTEM_STATE_ALARM)
            {
                pid_out = PID_Calculate(&hpid, target_temp, current_temp);
                Control_ProcessOutput(&hctrl, pid_out);

                run_time_ms += CONTROL_CYCLE_MS;
                if (run_time_ms >= 1000)
                {
                    run_time_sec += run_time_ms / 1000;
                    run_time_ms %= 1000;
                }
            }

            /* ⑤ 刷新 OLED 显示 */
            Display_Update();
        }

        /* 每 1s 通过串口上报一次数据 */
        if (now - last_uart_tick >= USB_REPORT_CYCLE)
        {
            last_uart_tick = now;
            UART_SendData();
        }

        /* 接收串口数据并处理上位机命令 */
        UART_ProcessRx();
        ProcessUartCmd();
    /* USER CODE END WHILE */

    /* USER CODE BEGIN 3 */
  }
  /* USER CODE END 3 */
}

/**
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  */
void SystemClock_Config(void)
{
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit = {0};

  /** Initializes the RCC Oscillators according to the specified parameters
  * in the RCC_OscInitTypeDef structure.
  */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL9;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }

  /** Initializes the CPU, AHB and APB buses clocks
  */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;

  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
  PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
  PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
  {
    Error_Handler();
  }
}

/* USER CODE BEGIN 4 */

/* USER CODE END 4 */

/**
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
  */
void Error_Handler(void)
{
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  __disable_irq();
  while (1)
  {
  }
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
}
#ifdef USE_FULL_ASSERT
/**
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
  */
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
{
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
}
#endif /* USE_FULL_ASSERT */

## 附录2 pid.c — PID控制器

/**
 * @file    pid.c
 * @brief   位置式 PID 控制器
 *
 * 算法:  u(k) = Kp*e(k) + Ki*Σ[e(j)*T] - Kd*[y(k)-y(k-1)]/T
 *
 * 改进策略:
 *   1. 积分分离: |e|>3°C 时 Ki=0, 防止大幅超调
 *   2. 微分对测量值: 避免设定值变化时的微分冲击
 *   3. 独立积分限幅: Ki * integral_limit = 80% output_limit
 *   4. 抗积分饱和: 输出限幅时停止积分累积
 *   5. 输出限幅: [-100, 100], 对应 PWM 0%~100%
 */

#include "pid.h"

/* 初始化 PID 参数并清零内部状态 */
void PID_Init(PID_HandleTypeDef *pid, float Kp, float Ki, float Kd,
              float T, float lim_max, float lim_min)
{
    pid->Kp = Kp;
    pid->Ki = Ki;
    pid->Kd = Kd;
    pid->T_sample = T;
    pid->limit_max = lim_max;
    pid->limit_min = lim_min;
    pid->integral = 0.0f;
    pid->prev_measurement = 0.0f;
    pid->out = 0.0f;
}

/* 复位 PID: 清零积分、历史测量值、输出 */
void PID_Reset(PID_HandleTypeDef *pid)
{
    pid->integral = 0.0f;
    pid->prev_measurement = 0.0f;
    pid->out = 0.0f;
}

/**
 * 执行一次 PID 计算 (位置式, 微分对测量值)
 * @param setpoint    目标值 (°C)
 * @param measurement 当前测量值 (°C)
 * @return 控制量 [-100, +100], 正=加热, 负=制冷
 */
float PID_Calculate(PID_HandleTypeDef *pid, float setpoint, float measurement)
{
    if (pid->T_sample <= 0.0f) return 0.0f;

    float error = setpoint - measurement;
    float p_term, i_term, d_term;
    float integral_sep_threshold = 3.0f;

    /* 独立积分限幅: 确保 Ki * integral_limit ≤ 80% of output_limit */
    float integral_limit = pid->limit_max * 0.8f / pid->Ki;
    if (integral_limit < 0) integral_limit = -integral_limit;

    /* ── 积分分离 ── */
    if (error > integral_sep_threshold || error < -integral_sep_threshold)
    {
        i_term = 0.0f;
    }
    else
    {
        pid->integral += error * pid->T_sample;
        if (pid->integral > integral_limit) pid->integral = integral_limit;
        if (pid->integral < -integral_limit) pid->integral = -integral_limit;
        i_term = pid->Ki * pid->integral;
    }

    /* ── P 项: 比例 ── */
    p_term = pid->Kp * error;

    /* ── D 项: 微分对测量值 (避免设定值突变时的微分冲击) ── */
    d_term = -pid->Kd * (measurement - pid->prev_measurement) / pid->T_sample;
    pid->prev_measurement = measurement;

    pid->out = p_term + i_term + d_term;

    /* ── 抗积分饱和: 输出限幅时反方向修正积分 ── */
    if (pid->out > pid->limit_max)
    {
        pid->out = pid->limit_max;
        if (error > 0) pid->integral -= error * pid->T_sample;
    }
    if (pid->out < pid->limit_min)
    {
        pid->out = pid->limit_min;
        if (error < 0) pid->integral -= error * pid->T_sample;
    }

    return pid->out;
}

## 附录3 control.c — BTS7960驱动

/**
 * @file    control.c
 * @brief   BTS7960 H桥驱动控制
 *
 * BTS7960 H 桥输出 M+/M-，控制两个独立负载:
 *   加热模式: IN1=PWM, IN2=LOW  → M+ = PWM, M- = GND  → 加热片工作
 *   制冷模式: IN1=LOW,  IN2=PWM → M+ = GND,  M- = PWM → TEC 工作
 *   空闲模式: IN1=LOW,  IN2=LOW  → M+ = GND,  M- = GND → 均不工作
 *
 * 接线 (两个负载分别对地连接):
 *   加热片: (+)接 M+,  (-)接 12V GND
 *   TEC:   (+)接 M-,  (-)接 12V GND
 *
 * 任一时刻只有一个负载得电 (软件互锁)
 */

#include "control.h"
#include "tim.h"

extern TIM_HandleTypeDef htim3;

/* 启动两个 PWM 通道并初始化为 0 */
void Control_Init(void)
{
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_1);   /* PA6 = IN1 = 加热 */
    HAL_TIM_PWM_Start(&htim3, TIM_CHANNEL_2);   /* PA7 = IN2 = 制冷 */
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 0);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, 0);
}

/**
 * 根据 PID 输出值设置 PWM 占空比
 * PID 输出范围: [-100, +100] 对应 [-100%, +100%] PWM 占空比
 * 控制区段划分 (基于 PID 输出值):
 *   u > +100 → 全功率加热 (100%) — 仅防溢出
 *   +DEAD_ZONE < u ≤ +100 → PID 比例加热 (PWM = |u|%)
 *   -DEAD_ZONE ≤ u ≤ +DEAD_ZONE → 死区 (停止)
 *   -100 ≤ u < -DEAD_ZONE → PID 比例制冷 (PWM = |u|%)
 *   u < -100 → 全功率制冷 (100%) — 仅防溢出
 */
void Control_ProcessOutput(Control_HandleTypeDef *ctrl, float pid_out)
{
    float out = pid_out;

    /* 限幅到有效范围 */
    if (out > 100.0f) out = 100.0f;
    if (out < -100.0f) out = -100.0f;

    /* ── PID 比例加热 (输出正值) ── */
    if (out > DEAD_ZONE)
    {
        ctrl->mode = CONTROL_HEAT;
        ctrl->heat_duty = (uint8_t)(out);
        if (ctrl->heat_duty > 100) ctrl->heat_duty = 100;
        if (ctrl->heat_duty < 5) ctrl->heat_duty = 5;
        ctrl->cool_duty = 0;
    }
    /* ── 死区: PID 输出很小, 停止控温 ── */
    else if (out >= -DEAD_ZONE)
    {
        ctrl->mode = CONTROL_IDLE;
        ctrl->heat_duty = 0;
        ctrl->cool_duty = 0;
    }
    /* ── PID 比例制冷 (输出负值) ── */
    else
    {
        ctrl->mode = CONTROL_COOL;
        ctrl->cool_duty = (uint8_t)(-out);
        if (ctrl->cool_duty > 100) ctrl->cool_duty = 100;
        if (ctrl->cool_duty < 5) ctrl->cool_duty = 5;
        ctrl->heat_duty = 0;
    }

    Control_SetPower(ctrl->mode,
                     (ctrl->mode == CONTROL_HEAT) ? ctrl->heat_duty : ctrl->cool_duty);
}

/* 停止所有 PWM 输出并复位状态 */
void Control_Stop(Control_HandleTypeDef *ctrl)
{
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 0);
    __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, 0);
    if (ctrl)
    {
        ctrl->mode = CONTROL_IDLE;
        ctrl->heat_duty = 0;
        ctrl->cool_duty = 0;
    }
}

/**
 * 设置 BTS7960 输出
 * @param mode  CONTROL_HEAT / CONTROL_COOL / CONTROL_IDLE
 * @param duty  占空比 0-100
 */
void Control_SetPower(int8_t mode, uint8_t duty)
{
    uint16_t pulse = (uint16_t)((uint32_t)duty * PWM_PERIOD / 100);
    if (pulse > PWM_PERIOD) pulse = PWM_PERIOD;

    if (mode == CONTROL_HEAT)
    {
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, pulse);  /* IN1 = PWM */
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, 0);      /* IN2 = LOW */
    }
    else if (mode == CONTROL_COOL)
    {
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 0);      /* IN1 = LOW */
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, pulse);  /* IN2 = PWM */
    }
    else  /* IDLE */
    {
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_1, 0);
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim3, TIM_CHANNEL_2, 0);
    }
}

## 附录4 ds18b20.c — DS18B20温度传感器驱动

/**
 * @file    ds18b20.c
 * @brief   DS18B20 数字温度传感器驱动 (1-Wire 单总线协议)
 *
 * 支持两种工作模式:
 *   阻塞模式: DS18B20_GetTemperature() — 内部等待 750ms
 *   非阻塞模式: DS18B20_StartConversion() + DS18B20_ReadResult()
 *              — 适合嵌入 200ms 控制周期
 */

#include "ds18b20.h"

/* DWT 循环计数器 (42位, 72MHz 下每个 tick = 1/72 us) */
static uint32_t DWT_Init(void)
{
    if (!(CoreDebug->DEMCR & CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk))
    {
        CoreDebug->DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
        DWT->CYCCNT = 0;
        DWT->CTRL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
    }
    return DWT->CYCCNT;
}

static void delay_us(uint32_t us)
{
    uint32_t start = DWT->CYCCNT;
    uint32_t ticks = us * (SystemCoreClock / 1000000);
    while ((DWT->CYCCNT - start) < ticks);
}

/* 将数据线拉低 (配置为推挽输出并输出低电平) */
void DS18B20_SetLow(void)
{
    GPIO_InitTypeDef gpio = {0};
    gpio.Pin = DS18B20_PIN;
    gpio.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    gpio.Pull = GPIO_NOPULL;
    gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
    HAL_GPIO_Init(DS18B20_PORT, &gpio);
    HAL_GPIO_WritePin(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN, GPIO_PIN_RESET);
}

/* 将数据线拉高 (配置为推挽输出并输出高电平) */
void DS18B20_SetHigh(void)
{
    GPIO_InitTypeDef gpio = {0};
    gpio.Pin = DS18B20_PIN;
    gpio.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    gpio.Pull = GPIO_NOPULL;
    gpio.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
    HAL_GPIO_Init(DS18B20_PORT, &gpio);
    HAL_GPIO_WritePin(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN, GPIO_PIN_SET);
}

/* 读取数据线电平 (配置为浮空上拉输入) */
uint8_t DS18B20_ReadPin(void)
{
    GPIO_InitTypeDef gpio = {0};
    gpio.Pin = DS18B20_PIN;
    gpio.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
    gpio.Pull = GPIO_PULLUP;
    HAL_GPIO_Init(DS18B20_PORT, &gpio);
    return HAL_GPIO_ReadPin(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN);
}

/* 复位脉冲并检测存在脉冲: 返回 1=设备存在, 0=无设备 */
int DS18B20_ResetPulse(void)
{
    int presence;
    DS18B20_SetLow();
    delay_us(480);      /* 主机拉低 480us 产生复位脉冲 */
    DS18B20_SetHigh();
    delay_us(70);       /* 释放总线, 等待设备应答 */
    presence = (DS18B20_ReadPin() == GPIO_PIN_RESET) ? 1 : 0;
    delay_us(410);
    return presence;
}

/* 向 DS18B20 写入一个字节 (LSB first) */
void DS18B20_WriteByte(uint8_t byte)
{
    for (int i = 0; i < 8; i++)
    {
        if (byte & (1 << i))
        {
            DS18B20_SetLow();
            delay_us(1);
            DS18B20_SetHigh();
            delay_us(60);
        }
        else
        {
            DS18B20_SetLow();
            delay_us(60);
            DS18B20_SetHigh();
            delay_us(2);
        }
    }
}

/* 从 DS18B20 读取一个字节 (LSB first) */
uint8_t DS18B20_ReadByte(void)
{
    uint8_t byte = 0;
    for (int i = 0; i < 8; i++)
    {
        DS18B20_SetLow();
        delay_us(2);
        DS18B20_SetHigh();
        delay_us(2);
        if (DS18B20_ReadPin())
        {
            byte |= (1 << i);
        }
        delay_us(60);
    }
    return byte;
}

/* 初始化 DS18B20: 启用 DWT 并检测设备存在 */
int DS18B20_Init(void)
{
    DWT_Init();
    DS18B20_SetHigh();
    HAL_Delay(1);
    return DS18B20_ResetPulse();
}

/* 非阻塞: 仅启动温度转换 (不等待) */
void DS18B20_StartConversion(void)
{
    DS18B20_ResetPulse();
    DS18B20_WriteByte(DS18B20_SKIP_ROM);
    DS18B20_WriteByte(DS18B20_CONVERT_T);
}

/* 非阻塞: 读取转换结果 (需确保转换已完成) */
float DS18B20_ReadResult(void)
{
    uint8_t tempL, tempH;
    int16_t raw;

    DS18B20_ResetPulse();
    DS18B20_WriteByte(DS18B20_SKIP_ROM);
    DS18B20_WriteByte(DS18B20_READ_SCRATCHPAD);
    tempL = DS18B20_ReadByte();
    tempH = DS18B20_ReadByte();

    raw = (int16_t)((tempH << 8) | tempL);
    return raw * 0.0625f;
}

/**
 * 阻塞式读取温度 (兼容旧接口, 750ms 等待)
 * 新代码建议使用非阻塞模式:
 *   DS18B20_StartConversion();
 *   HAL_Delay(750);
 *   temp = DS18B20_ReadResult();
 */
float DS18B20_GetTemperature(void)
{
    DS18B20_StartConversion();
    HAL_Delay(750);
    return DS18B20_ReadResult();
}